**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**  
1.1. К обслуживанию стерилизаторов (автоклавов) допускаются лица:  
– не моложе 18 лет;  
– прошедшие предварительный медицинский осмотр;  
– имеющие удостоверение о прохождении в установленные сроки обучения и аттестации по безопасному обслуживанию стерилизаторов;  
– имеющие I группу по электробезопасности;  
– прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.  
К самостоятельному обслуживанию стерилизаторов работник допускается после стажировки в течение 8-12 смен и проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работы.  
Повторный инструктаж работники, обслуживающие стерилизаторы проходит 1 раз в 3 месяца. Периодическая аттестация на знание требований безопасности при обслуживании стерилизаторов проводится 1 раз в год.  
1.2. При работе в стерилизационных отделениях на работника могут действовать следующие вредные и опасные факторы:  
– повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;  
– повышенная температура воздуха рабочей зоны;  
– повышенная влажность воздуха;  
– повышенное значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.  
1.3. О любом несчастном случае на рабочем месте работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**  
2.1. Перед началом работы надеть санитарную одежду, волосы убрать под головной убор. Не допускается закалывать иголками санитарную одежду, держать в карманах одежды бьющиеся и острые предметы. Не разрешается работать без обуви.  
2.2. Подготовить необходимые для выполнения предстоящей работы средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления, проверить их исправность.  
2.3. Проверить наличие и исправность защитного заземления, предохранительных клапанов, блокировочных устройств и контрольно-измерительных приборов. Электрические стерилизаторы должны быть подключены к электрической сети через автономный рубильник или автоматический выключатель. Включение стерилизатора в штепсельную розетку – не допускается.  
2.4. Проверить исправность манометров. Манометры не допускаются к применению в случаях, когда:  
– отсутствует пломба или клеймо;  
– просрочен срок проверки манометра;  
– стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому показанию шкалы;  
– разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразится на правильности его показаний.  
2.5. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**  
3.1. Персоналу, обслуживающему стерилизаторы, запрещается:  
­ давать пар в стерилизатор или включать подогрев при незакрепленной крышке;  
­ включать стерилизатор при недостаточном уровне воды или отсутствии воды в бачке парообразователя;  
­ открывать крышку стерилизатора или ослаблять ее крепление при избыточном давлении в стерилизаторе;  
­ работать на стерилизаторе, имеющем дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;  
­ работать на стерилизаторе по истечении сроков гидравлического испытания и проверок манометров;  
­ оставлять стерилизатор без надзора во время его работы.  
3.2. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации в нем любых растворов разрешается не раннее 30 минут после окончания стерилизации, соблюдая осторожность.  
3.3. Стерилизатор должен быть остановлен:  
– если давление в стерилизаторе поднимается выше разрешенного;  
– при неисправностях предохранительных клапанов;  
– при обнаружении в элементах стерилизатора, работающих под давлением, трещин, выпучин, пропусков в сварных швах или их запотевания, течи в болтовых соединениях, разрыва прокладки;  
– при снижении уровня жидкости ниже допустимого;  
– при возникновении пожара;  
– при неисправности или неполном количестве деталей крышек;  
– при неисправности предохранительных блокировочных устройств, измерительных приборов и средств автоматики.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**  
4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.  
4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.  
4.3. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «[Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях](http://agitprosvet.ru/instruktciya-po-okazaniiu-pervoi-dovrachebnoi-pomoshchi-postradavshim-pri-neschastnyh-sluchayah/)» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**  
5.1. Отключить оборудование, убедиться в отсутствии давления в стерилизаторах.  
5.2. Сделать соответствующие записи в журнале технического обслуживания.  
5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.